## List1
Prilog br.6.
NARUČITELJ: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
TROŠKOVNIK sa tehničkim specifikacijama : EKG UREĐAJI ( 10 komada) za potrebe Doma zdravlja PGŽ, sve ispostave (2024)
Proizvođač, zemlja porijekla: ______________________________________________________
Model: ______________________________
Godina proizvodnje:___________________
R. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina | Naziv proizvoda koji se nudi/ Proizvođač/ Kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1 | EKG UREĐAJI za potrebe Doma zdravlja PGŽ, sve ispostave (2024) | kom | 10
Ukupna cijena bez PDV-a
PDV (u eurima)
SVEUKUPNO SA PDV-om (u eurima)
Red. br. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - minimalne tehničke karakteristike - EKG UREĐAJ |  |  |  | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Br. stranice kataloga/tehn.specif. Ili Izjave proizvođača
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
1. | EKG UREĐAJ
1.1 | LCD ekran u boji, dijagonale minimalno 14 cm
1.2. | Prikaz na ekranu: istovremeno svih 12 kanala, informacije o pacijentu, trenutni način rada, puls, postavke filtera, brzine i zamrzavanje slike
1.3. | Uređaj na hrvatskom jeziku
1.4. | EKG uzorkovanje: min. 16000 uzoraka/sek.
1.5. | Maksimalna rezolucija:2.52 uV/LCB s 24-bitnom konverzijom
1.6. | Odabir jednog ili tri kanala pri snimanju ritma
1.7. | Automatsko mjerenje i interpretacija
1.8. | Silikonska alfanumerička tipkovnica s odvojenim tipkama
1.9. | Tipka za kopiranje zadnje ispisanog EKG izvještaja
1.10. | Načini rada: ručni, automatski, ritam, R-R s opcijom automatske detekcije aritmije
1.11. | Podešavanje pojačanja min. 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV i automatska kontrola
1.12. | Odabir brzine ispisa EKG krivulje na papiru najmanje: 5, 6.25, 10, 12.5, 25 i 50 mm/s
1.13. | Mogućnost podešavanja filtera minimalno: AC filter - uključen/isključen DFT filter - 0.01, 0.05, 0.15, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz EMG filter - 25, 35, 45 Hz + opcija isključenja LOWPASS filter - 75, 100, 150, 270, 300 Hz
1.14. | CMRR najmanje 123 dB
1.15. | Ulaz zaštićen od defibrilacije
1.16. | Ulazna impedancija najmanje 100 MOhm-a pri 10Hz
1.17. | Opcija demonstracijskog moda rada
1.18. | Unutarnja pohrana za min. 800 EKG-a s mogućnošću vanjskog proširenja USB diskom
1.19. | Mogućnost korištenja rolica i Z-fold termalnog papira za ispis
1.20. | Širina papira min. 110 mm
1.21. | Mogućnost ispisa na običan papir s vanjskim pisačem
1.22. | Automatsko spremanje u memoriju uređaja u DAT i PDF obliku
1.23. | Kompatibilnost povezivanja sa softverom za upravljanje podacima na računalu
1.24. | Mogućnost učitavanja naloga za narudžbu pacijenata
1.25. | Mogućnost LAN ili Wi-Fi povezivanja na računalo
1.26. | Mogućnost izvoza izvještaja na PC u DICOM, SCP, FDA-XML, PDF obliku
1.27. | Ugrađena Litij-ionska baterija s kapacitetom rada za min. 5h ili najmanje 300 EKG zapisa u automatskom načinu rada
1.28. | Vrijeme punjenja baterije do 100%: max. 5h
1.29 | Mogućnost povezivanja barkod skenera
1.30. | Ulazno-izlazni portovi: serijski port, USB, mrežni port
1.31. | Težina(bez baterije i pribora): max. 3 kg
1.32. | Dimenzije maksimalno: 315x325x105 mm
| Datum i mjesto: |  |  | Potpis ponuditelja:
| _________________________ |  |  | ______________________