## List1
Prilog br.6
TROŠKOVNIK S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA
Naručitelj: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
Predmet nabave: EKG uređaj s pisačem (10 kom) za turističke ambulante u sklopu projekta Ministarstva zdravstva
Evidencijski broj nabave: JN-48-24/N
Gospodarski subjekt - Ponuditelj: ____________________
Proizvođač, zemlja porijekla: ____________________
Model: ____________________
Godina proizvodnje: ____________________
Rok isporuke robe: ____________________
A. TROŠKOVNIK
R. br. | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Naziv proizvoda koji se nudi/ Proizvođač/ Kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1 | EKG uređaj s pisačem | kom | 10
Ukupna cijena bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
B. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
R. br. | Minimalne tehničke specifikacije |  |  |  | Ponuđena karakteristike | Broj stranice
| EKG UREĐAJ S PISAČEM |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa, upisati DA ili NE (ako je NE i ponuđene karakteristike) | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/ specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | LCD ekran u boji, dijagonale minimalno 14 cm
2. | Prikaz na ekranu: istovremeno svih 12 kanala, informacije o pacijentu, trenutni način rada, puls, postavke filtera, brzine i zamrzavanje slike
3. | Uređaj na hrvatskom jeziku
4. | EKG uzorkovanje: min. 16000 uzoraka/sek.
5. | Maksimalna rezolucija:2.52 uV/LCB s 24-bitnom konverzijom
6. | Odabir jednog ili tri kanala pri snimanju ritma
7. | Automatsko mjerenje i interpretacija
8. | Silikonska alfanumerička tipkovnica s odvojenim tipkama
9. | Tipka za kopiranje zadnje ispisanog EKG izvještaja
10. | Načini rada: ručni, automatski, ritam, R-R s opcijom automatske detekcije aritmije
11. | Podešavanje pojačanja min. 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV i automatska kontrola
12. | Odabir brzine ispisa EKG krivulje na papiru najmanje: 5, 6.25, 10, 12.5, 25 i 50 mm/s
13. | Mogućnost podešavanja filtera minimalno:
13.1. | AC filter - uključen/isključen
13.2. | DFT filter - 0.01, 0.05, 0.15, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz
13.3. | EMG filter - 25, 35, 45 Hz + opcija isključenja
13.4. | LOWPASS filter - 75, 100, 150, 270, 300 Hz
14. | CMRR najmanje 123 dB
15. | Ulaz zaštićen od defibrilacije
16. | Ulazna impedancija najmanje 100 MOhm-a pri 10Hz
17. | Opcija demonstracijskog moda rada
18. | Unutarnja pohrana za min. 800 EKG-a s mogućnošću vanjskog proširenja USB diskom
19. | Mogućnost korištenja rolica i Z-fold termalnog papira za ispis
20. | Širina papira min. 110 mm
21. | Mogućnost ispisa na običan papir s vanjskim pisačem
22. | Automatsko spremanje u memoriju uređaja u DAT i PDF obliku
23. | Kompatibilnost povezivanja sa softverom za upravljanje podacima na računalu
24. | Mogućnost učitavanja naloga za narudžbu pacijenata
25. | Mogućnost LAN ili Wi-Fi povezivanja na računalo
26. | Mogućnost izvoza izvještaja na PC u DICOM, SCP, FDA-XML, PDF obliku
27. | Ugrađena Litij-ionska baterija s kapacitetom rada za min. 5h ili najmanje 300 EKG zapisa u automatskom načinu rada
28. | Vrijeme punjenja baterije do 100%: max. 5h
29. | Mogućnost povezivanja barkod skenera
30. | Ulazno-izlazni portovi: serijski port, USB, mrežni port
31. | Težina(bez baterije i pribora): max. 3 kg
32. | Dimenzije maksimalno: 315x325x105 mm
| Datum i mjesto: |  |  | Potpis ponuditelja:
| _________________________ |  |  | ______________________