## Troškovnik
Prilog br.6.
NARUČITELJ: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
TROŠKOVNIK - Oprema za ambulantu za rehabilitaciju (dermatologija)
Ev.br.nabave: JN-59-24/N
Gospodarski subjekt - Ponuditelj: __________________________________
Proizvođač, zemlja porijekla: ______________________________________________________
Model: ________________________________________________________
Godina proizvodnje:___________________
Rok isporuke:______________
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina | Naziv proizvoda koji se nudi/ kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1. | Digitalni uređaj za pneumatsku kompresiju | kom | 1
2. | Manžete za ruke (lijeva-1 kom; desna-1-kom) | kom | 2
3. | Manžeta za noge | kom | 1
UKUPNA CIJENA ( bez PDV-a)
PDV (u eurima)
SVEUKUPNO SA PDV-om (u eurima)
Red. br. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Br. stranice kataloga
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
1. | Digitalni uređaj za pneumatsku kompresiju
1.1. | Sekvencionalni način rada
1.2. | Sustav s 8 komora
1.3. | Raspon tlaka 10-120 mmHg
1.4. | Ciklus od distalnog prema proksimalnom
1.5. | Vrijeme ciklusa 60-120 sec
1.6. | Jednostrana ili dvostrana primjena - moguć istovremeni rad: 2 ruke ili 2 ruke sa ramenom i aksiliom ili 2 noge ili 2 noge sa strukom i stražnjicom ili 1 ruka i 1 noga
1.7. | Timer koji automatski isključuje uređaj
1.8. | Tihi rad
1.9. | Težina uređaja do 3kg
2. | Manžete za ruke
2.1. | Manžete za ruku moraju se sastajati od 8 komora, od čega 5 komora za ruku i 3 komore koje zahvaćaju rame, aksilu i toraks jedne strane tijela
2.2. | Manžete moraju omogućiti kompresiju ruke, axille i prsnog koša, te omogućavati odabir minimalno 3 veličine
2.3. | Materijal manžeta: 200 denier nylon oxford presvučen s najmanje 0,07mm poliuretanom
2.4. | Ne smiju sadržavati lateks
2.5. | Priključci za zrak (cijevi) zavarene na manžete
2.6. | Sustav pregrada komora postavljen da se komore ne preklapaju već da je u protoku zraka konstantni kontakt površine, ne smije biti praznina, vrhova i udolina ili curenja zraka.
2.7. | Patent zatvarači za zatvaranje manžeta
2.8. | Omogućena dezinfekcija uranjanjem cijele manžete u tekućinu za dezinfekciju, materijal otporan na prodiranje vode
3. | Manžeta za noge
3.1. | Manžeta noge (hlače) zahvaća obje noge, prepone, struk i stražnjicu i mora biti u jednom komadu, s udobnim dizajnom za stopala, mogućnost odabira minimalno 3 veličine
3.2. | Manžeta se mora sastojati od 16 komora od čega 8 komora za svaku nogu, sa ugrađenim remenjem za povlačenje prilikom postavljanja, mogućnost odabira minimalno 3 veličine
3.3 | Materijal manžeta: 200 denier nylon oxford presvučene s najmanje 0,07mm poliuretanom
3.4. | Ne smiju sadržavati lateks
3.5. | Priključci za zrak (cijevi) zavarene na manžete
3.6. | Sustav pregrada komora postavljen da se komore ne preklapaju već da je u protoku zraka konstantni kontakt površine, ne smije biti praznina, vrhova i udolina ili curenja zraka.
3.7. | Patent zatvarači za zatvaranje manžeta
3.8. | Omogućena dezinfekcija uranjanjem cijele manžete u tekućinu za dezinfekciju, materijal otporan na prodiranje vode
| Datum i mjesto: |  |  |  |  | Potpis ponuditelja:
| _________________________ |  |  |  |  | ______________________