## List1
TROŠKOVNIK S TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA
Naručitelj: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
Predmet nabave: AVD defibrilator sa ormarićem (2 kompleta) za turističke ambulante u sklopu projekta Ministarstva zdravstva
Evidencijski broj nabave: JN-41-25/N
Gospodarski subjekt - Ponuditelj: ____________________
Proizvođač, zemlja porijekla: ____________________
Model: ____________________
Godina proizvodnje: ____________________
Rok isporuke robe: ____________________
A. TROŠKOVNIK
R. br. | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Naziv proizvoda koji se nudi/ Proizvođač/ Kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1 | Automatski vanjski defibrilator (AVD) s ormarićem | komplet | 2
Ukupna cijena bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
B. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
R. br. | Minimalne tehničke specifikacije |  |  |  | Ponuđena karakteristike | Broj stranice
| Automatski vanjski defibrilator (AVD) s ormarićem |  |  |  | Potvrda tehničkog opisa, upisati DA ili NE (ako je NE i ponuđene karakteristike) | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/ specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | Bifazni automatski defibrilator održavanja života.
2. | Analizira ritam, prepoznaje ventrikulsku fibrilaciju i sam se puni na predprogramiranu energiju 100J do 360J za odrasle i 10J do 100 J za djecu
3. | Uređaj daje glasovne, tekstualne i slikovne upute na hrvatskom jeziku
4. | Slikovne upute su u formi animacije prikazane na ekranu
5. | Uređaj se uključuje podizanjem poklopca i nema tipku za uključivanje
6. | Vrijeme uključivanja manje ili jednako 2 sekunde
7. | Vrijeme analize EKG signala manje ili jednako 5 sekundi
8. | Vrijeme punjenja 0 sekundi
9. | Vrijeme od uključenja do spremnosti za defibrilaciju manje ili jednako 8 sekundi
10. | Težina uređaja manja ili jednaka 2,4 kg uključujući bateriju
11. | Dimenzije uređaja manje ili jednake 21x29x8 cm
12. | TFT LCD ekran u boji, dijagonale minimalno 17 cm
13. | Rezolucija ekrana minimalno 800x480 piksela
14. | Tipka za odabir načina rada: odrasli / djeca
15. | Korištenje istih elektroda za odrasle i djecu
16. | Tipka za odabir jezika, minimalno još 1 dostupan jezik, osim hrvatskog
17. | Uređaj zadovoljava standard 60601-2-4
18. | Raspon prihvatljive impedacije pacijenta: 25 do 300 ohma, ili veći
19. | Raspon radne temperature uređaja: -5 °C do +50 °C
20. | Samoljepive jednokratne defibrilacijske elektrode s rokom valjanosti od 5 godina (od datuma proizvodnje)
21. | Napajanje: litijska baterija s rokom trajanja 6 godina ako uređaj nije upotrebljavan i uz samotestiranje jednom tjedno
22. | Kapacitet baterije: 12 sati rada i 350 šokova
23. | Automatsko samotestiranje uređaja: dnevno, tjedno, mjesečno i po kvartalu
24. | Pohranjivanje minimalno 1000 događaja u memoriji uređaja
25. | Pohranjivanje minimalno 1000 izvještaja o samotestiranju u memoriji uređaja
26. | Prijenos podataka iz uređaja preko USB memorije i 4G mobilne mreže
27. | Uređaj je otporan na padove s visine od 1,5 m
28. | Uređaj zadovoljava standard IP55 za zaštitu od prašine i vode
29. | Unutarnji ormarić za smještaj AVD
| Datum i mjesto: |  |  | Potpis ponuditelja:
| _________________________ |  |  | ______________________