## Troškovnik
Prilog br.6.
NARUČITELJ: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
TROŠKOVNIK - Autoklav (4 kom) za potrebe turističkih ordinacija, Ispostava Krk (1 kom),Ispostava Rab (2 kom), ispostava Mali Lošinj (1 kom)
Ev.br.nabave: JN-40-25/N
Proizvođač, zemlja porijekla: ______________________________________________________
Model: ________________________________________________________
Godina proizvodnje:___________________
Rok isporuke:______________
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina | Naziv proizvoda koji se nudi/ kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1 | Autoklav | kom | 4 |  |  | 0
PDV (u eurima)
SVEUKUPNO SA PDV-om (u eurima) | [5 empty] | 0
Red. br. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Br. stranice kataloga
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
1. | Autoklav B klase sa frakcioniranim pre-vakumom sukladno normi EN13060
2. | Nezavisni parni generator
3. | zaštitni ventil od pregrijavanja komore i generatora pare
4. | Kapacite autoklava: minimalno 18 litara
5. | Dimenzije komore: minimalno 240x350
6. | Minimalno 4 unaprijed određenih programa sterilizacije
7. | Prikaz parametara kao i procesa sterilizacije na LCD zalonu
8. | Zaslon osjetljiv na dodir
9. | Ugrađen brzi generator pare koji omogućuje brzi ciklus sterilizacije
10. | Detektiranje i prikaz kod greške u slučaju problema ili kvara autoklava
11. | Vakumsko isušivanje
12. | Dvostruki sustav zaključavanja vrata (mehanički i elektronički)
13. | B&D test, HELIX test, vakum test
14. | Mogućnost odgođenog starta sterilizacije
15. | Ručno i automatsko dopunjavanje vode
16. | Kontrola minimalnih i maksimalnih vrijednosti nivoa vode u posudi
17. | Otvoreni tip posude za vodu
18. | Kapacitet posude za vodu minimalno 4 litre
19. | Mogućnost povezivanja na vanjski izvor destilirane vode
20. | Ugrađen pisač za ispis sterilizacijskog ciklusa
21. | USB port
| Datum i mjesto: |  |  |  |  | Potpis ponuditelja:
| _________________________ |  |  |  |  | ______________________